| Α/Α | TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- |
| 1 | Πρόσθιος αυχενικός αυτασφαλιζόμενος κλωβός κατασκευασμένος από PEEK Τεχνικές προδιαγραφές : Ο Αυχενικός ενδοδιαστημικός κλωβός από PEEK να είναι διατεινόμενος 1mm στο οπίσθιο τμήμα του και αυτοασφαλιζόμενος τύπου λεπίδας, ανατομικός. Να είναι κεκλιμένος και ανατομικός, με άνω και κάτω επιφάνειες, οδοντωτές και με σύστημα πτερυγίου–λάμας για επιπλέον ασφάλεια. Να παρέχει διπλή στήριξη, στον υπερκείμενο και τον υποκείμενο σπόνδυλο, με μηδενικό προφίλ. Να διαθέτει ακτινοσκιερούς δείκτες τιτανίου για ακτινοσκοπικό έλεγχο. Για τη μείωση της διάβρωσης και του συντελεστή τριβής της κινητικότητας της πρόθεσης, να καλύπτεται με ειδικό κράμα. Η τοποθέτηση και η διαδικασία σταθεροποίησης να γίνεται με ένα μόνο εργαλείο πρόθεσης. |
| 2 | Ανθρώπινα οστικά μοσχεύματα Τεχνικές προδιαγραφές : Να είναι από 100% απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική ουσία (DBM) με φορέα ανθρώπινο παράγοντα και αυξητικούς παράγοντες. Αποστειρωμένα και επεξεργασμένα με νέες τεχνικές, χωρίς να είναι υδατοδιαλυτά, σε μορφή Putty 2,5 cc. Να είναι οστεοεπαγωγικά και οστεοκαθοδηγητικά ταυτόχρονα. Με κατάλοιπο ασβεστίου 1-4% και να διατίθενται μόνο σε σύριγγα. Να φέρουν πιστοποιητικό FDA, AATB, και ISO της τράπεζας οστών. Η εταιρεία που τα προσφέρει να διαθέτει άδεια εισαγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διανομής ανθρώπινων οστικών μοσχευμάτων από τον ΕΟΜ και το Υπουργείο Υγείας, βάσει του άρθρου 53 του ν. 3984/2011. |
| 3 | ΣΦΑΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΦΙΛΜ Τεχνικές προδιαγραφές : Να είναι κατάλληλο για το σφράγισμα συρραφών, οπών και μικροεκδορών στην περιοχή που εκτείνεται η σκληρά μήνιγγα και όπου αλλού υπάρχει διαρροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Να αποτελείται από διάφανο συνθετικό υλικό πολλαπλών στοιβάδων. Να διατίθεται στην διάσταση 100 Χ 100 ΜΜ σε πάχος 40μm (0,04mm). Να είναι έτοιμο για χρήση (ready to use). Nα είναι αυτοκόλλητο και όταν έρχεται σε επαφή με τον ιστό να προσκολλάται αμέσως στην επιφάνεια του. Να είναι αργά διασπώμενο και τελικώς πλήρως απορροφήσιμο. Να παραμένει στην θέση του αμέσως μετά την εφαρμογή χωρίς να επηρεάζεται από άλλους παράγοντες. |