| ΕΙΔΟΣ: 1 | Βιοαπορροφήσιμους κοχλίες, με τις κάτωθι προδιαγραφές: - Οι βιοαπορροφήσιμες βίδες να είναι από μέταλλο μαγνησίου, με εφάμιλλη του τιτανίου - Να υπάρχουν διάμετροι 2.7 mm και 3.2 mm σε μήκη από 8 mm έως 40 mm τουλάχιστον. | 3 τεμάχια |
| --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ: 2 | ΟΛΙΚΕΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΣΧΙΟΥ, με τις κάτωθι προδιαγραφές: Κυπέλιο πολυαιθυλενίου υψηλής διακλάδωσης, εξαιρετικά χαμηλής φθοράς, για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Η διαδικασία κατασκευής του πολυαιθυλενίου να περιλαμβάνει τη διαδοχική ακτινοβόλησή του με 3 MRad και την ανόπτησή του (annealing) για τρείς φορές. Η αναμενόμενη μειωμένη φθορά του πολυαιθυλενίου να επιβεβαιώνεται από κλινικές μελέτες. Να φέρει αποστάτες (spacers) πάχους 2 ή 3 mm, ανάλογα με το μέγεθός του, για την ομοιόμορφη κατανομή του μανδύα του τσιμέντου γύρω από αυτό. Να προσφέρεται σε διαστάσεις εσωτερικής διαμέτρου 28, 32 και 36 mm και σε διαστάσεις εξωτερικής διαμέτρου από 44 έως 60 mm ανά 2 mm. Ή Κοτύλη press-fit για χρήση χωρίς ακρυλικό τσιμέντο. Να είναι κατασκευασμένη από κράμα τιτανίου, να φέρει επίστρωση από καθαρό τιτάνιο (CPTi) και επιπρόσθετη επικάλυψη από υδροξυαπατίτη (HA). Να έχει σχεδιασμό διευρυμένης περιφέρειας με οπές για χρήση βιδών. Να προσφέρεται σε τουλάχιστον δέκα επτά μεγέθη. Βίδες του αντίστοιχου κυπελίου από τιτάνιο διαμέτρου 6,5 mm. Ένθετο πολυαιθυλενίου υψηλής διακλάδωσης, εξαιρετικά χαμηλής φθοράς μη περιοριστικού τύπου με γείσο 10ο. Το ένθετο να προσφέρεται σε διαστάσεις εσωτερικής διαμέτρου 28, 32 και 36 mm. Η διαδικασία κατασκευής του πολυαιθυλενίου να περιλαμβάνει τη διαδοχική ακτινοβόλησή του με 3 MRad και την ανόπτησή του (annealing) για τρείς φορές. Η αναμενόμενη μειωμένη φθορά του πολυαιθυλενίου να επιβεβαιώνεται από κλινικές μελέτες. Κεραμική κεφαλή κατασκευασμένη από τέταρτης γενιάς κράμα κεραμικού, εξαιρετικά υψηλής αντοχής, ιδιαίτερα χαμηλής τριβής. Η κεφαλή να προσφέρεται σε διαστάσεις εξωτερικής διαμέτρου 28, 32 και 36 mm και να προσφέρεται σε τρία τουλάχιστον μεγέθη ανά διάμετρο. ΉΜεταλλική κεφαλή κατασκευασμένη από χρωμιούχο κοβάλτιο. Η κεφαλή να προσφέρεται σε διαστάσεις εξωτερικής διαμέτρου 22, 28, 32 και 36 mm σε τέσσερα τουλάχιστον μεγέθη ανά διάμετρο. Μηριαίο στέλεχος, ευθύ, χωρίς κολάρο, για χρήση με τσιμέντο. Να είναι κατασκευασμένο από κράμα ανοξείδωτου χάλυβα, με γυαλισμένη (highlypolished) εξωτερική επιφάνεια, με σφηνοειδή σχεδιασμό (doubletapered) σε τρία τουλάχιστον offset και πέντε τουλάχιστον μεγέθη ανά offset. Να προσφέρεται σε τρία επιπρόσθετα offset ειδικού σχεδιασμού για δυσπλαστικά ισχία . 1. Σύστημα πλύσης - αναρρόφησης με μακρύ ρύγχος. 2. Τέσσερα τσιμέντα οστού με διπλή αντιβίωση. 3. Σύριγγα τσιμέντου. 4. Πίεστρο μηριαίου. 5. Σετ καθαρισμού μηριαίου αυλού. 6. Λάμα πριονιού. | 2 τεμάχια |
| ΕΙΔΟΣ: 3 | ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ, με τις κάτωθι προδιαγραφές: Κνημιαία πρόθεση για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο κατασκευασμένη από κράμα κοβαλτίου – χρωμίου, με συμμετρικό σχεδιασμό σε τουλάχιστον οκτώ μεγέθη. Κνημιαίο ένθετο πολυαιθυλενίου με κατάλληλο σχεδιασμό για μεγάλη κάμψη και έσω έξω στροφή 20ο. Το ένθετο να είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής διακλάδωσης εξαιρετικά χαμηλής φθοράς και να προσφέρεται σε τουλάχιστον πέντε μεγέθη. Μηριαία πρόθεση διατήρησης οπίσθιου χιαστού συνδέσμου για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Η πρόθεση να είναι κατασκευασμένη από κράμα κοβαλτίου – χρωμίου, με σχεδιασμό μοναδικής ακτίνα οβελιαία και οπίσθιους κονδύλους μειωμένου μήκους που επιτρέπουν κάμψη έως 150ο. Η πρόσθια φλάντζα του μηριαίου εμφυτεύματος να έχει σχεδιαστεί με αυξημένη κλίση, επιτρέποντας την επιλογή μικρότερου μεγέθους διεγχειρητικά, αποφεύγοντας το notching του πρόσθιου φλοιού. Να προσφέρεται σε τουλάχιστον οκτώ μεγέθη. 1. Σύστημα πλύσης - αναρρόφησης με βραχύ ρύγχος. 2. Δυο τσιμέντα οστού με διπλή αντιβίωση. 3. Δύο μπόλ ανάδευσης τσιμέντου 4. Δύο λάμες πριονιού. | 5 τεμάχια |
| ΕΙΔΟΣ: 4 | ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ, με τις κάτωθι προδιαγραφές: - Κνημιαία πρόθεση για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. - Κατασκευασμένη από κράμα κοβαλτίου – χρωμίου με συμμετρικό σχεδιασμό σε τουλάχιστον οκτώ μεγέθη. - Κνημιαίο ένθετο πολυαιθυλενίου, με κατάλληλο σχεδιασμό για μεγάλη κάμψη και έσω έξω στροφή 20 μοιρών. (Στροφιολισθησης του πολυαιθυλενίου έως 20 μοίρες). - Το ένθετο να είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής διακλάδωσης (highly crosslinked) εξαιρετικά χαμηλής φθοράς, - Να προσφέρεται σε πέντε τουλάχιστον μεγέθη . - Μηριαία πρόθεση διατήρησης οπισθίου χιαστού συνδέσμου για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. - Η πρόθεση να είναι κατασκευασμένη από κράμα κοβαλτίου – χρωμίου, με σχεδιασμό μοναδικής ακτίνας οβελιαία και οπισθίους κονδύλους μειωμένου μήκους που επιτρέπουν κάμψη έως και 150 μοιρών. - Η πρόσθια φλάντζα του μηριαίου εμφυτεύματος να έχει σχεδιαστεί με αυξημένη κλίση επιτρέποντας την επιλογή μικρότερου μεγέθους διεγχειρητικά, αποφεύγοντας το notchihg του πρόσθιου φλοιού. - Να προσφέρεται σε τουλάχιστον οκτώ μεγέθη. - πιστόλι πλύσης – αναρρόφησης με κοντό ρύγχος - Δυο τσιμέντα με αντιβίωση - Δύο λάμες (μία στενή & μία φαρδιά) - Δυο μπολ ανάδευσης τσιμέντου με καινό αέρα | 2 τεμάχια |
|  | Σχόλια: Για τα ανωτέρω είδη θα πρέπει ανά ΟΑΓ & ΟΑΙ να προσφέρονται από την ίδια εταιρεία καθώς αποτελούν σύνολο. |  |